MB50353.1 v.A

细胞逆转录酶（REVERSE TRANSCRIPTASE）活性荧光定量检测试剂盒

产品说明书（中文版）

主要用途

细胞逆转录酶（REVERSE TRANSCRIPTASE）活性荧光定量检测试剂是一种旨在通过双链分子底物，在dTTP的参与下，通过逆转录酶的催化，聚合产生RNA-DNA异源双链DNA分子，由PicoGreen特异染色，即采用荧光法来测定细胞裂解样品中酶活性的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适用于各种细胞裂解悬液样品（动物、人体、昆虫等）逆转录酶的活性，以及抑制剂检测。产品严格无菌，即到即用，操作简捷，性能稳定。

技术背景

逆转录酶（REVERSE TRANSCRIPTASE；EC2.7.7.49），又称为RNA依赖性DNA聚合酶（RNA-dependent DNA polymerase），是将单链RNA分子转录为双链DNA的DNA聚合酶，包括HIV逆转录酶、莫洛尼氏鼠白血病病毒（Moloney murine leukemia virus；MMLV）逆转录酶、禽类成髓细胞瘤病毒（avian myeloblastosis virus；AMV）逆转录酶、端粒酶逆转录酶（telomerase reverse transcriptase） 等。逆转录病毒使用逆转录酶达到逆转录RNA为DNA，然后整合到宿主基因组再复制。在真核生物中，端粒酶是一种逆转录酶。逆转录酶在分子生物学中得到广泛运用。检测逆转录酶活性成为病毒感染的监测手段，同时作为药物筛选的靶标。基于由poly-A模板与oligo-dT引物构成的双链分子底物，在dTTP的参与下，通过逆转录酶的催化，聚合产生RNA-DNA异源双链DNA分子（heteroduplexes），由PicoGreen特异染色，根据荧光强度分析（激发波长480nm，散发波长520nm），来定量测定逆转录酶的活性。

产品内容

清理液（Reagent A） 								毫升

裂解液（Reagent B） 								毫升

缓冲液（Reagent C） 								毫升

底物液（Reagent D） 								微升

终止液（Reagent E） 								微升

染色液（Reagent F） 								微升

稀释液（Reagent G） 								毫升

标准液（Reagent H） 								微升

产品说明书											  	1份

保存方式

保存  清理液（Reagent A）在4℃冰箱里；其余的保存在－20℃冰箱里；  染色液（Reagent F）避免光照；有效保证6月

用户自备

1.5毫升离心管：用于样品保存的容器

15毫升锥形离心管：用于样品制备的容器

细胞刮脱棒：用于细胞脱离

DOUNCE匀浆器：用于裂解组织

台式离心机：用于样品操作

比色皿或酶标板：用于荧光分析的容器

荧光分光光度仪或荧光酶标仪：用于荧光分析

实验步骤

实验开始前，将－20℃冰箱里的试剂盒中的  裂解液（Reagent B）置入冰槽里融化。然后进行下列操作。

- 样品准备

- 准备好25cm2细胞培养瓶或60mm细胞培养皿的待测培养细胞（1至5 X 106细胞）

- 小心加入xx毫升  清理液（Reagent A），覆盖生长表面

- 小心抽去清理液

- 使用细胞刮脱棒轻柔刮脱细胞（注意：可以使用胰酶消化）

- 加入xx毫升  清理液（Reagent A），混匀细胞

- 移入到预冷的15毫升锥形离心管（注意：悬浮细胞从这一步骤开始）

- 放进4℃台式离心机离心5分钟，速度为300g

- 小心抽去上清液

- 加入置于冰槽里的xx微升  裂解液（Reagent B）

- 强力涡旋震荡30秒，充分混匀

- 即刻放入预冷的DOUNCE匀浆器

- 在冰槽里用匀浆棒匀化组织（约80下）

- 将所有组织匀浆物移入15毫升锥形离心管

- 即刻放进4℃台式离心机离心10分钟，速度为10000g

- 小心移取上清液到新的无菌的1.5毫升离心管

- 移取10微升进行蛋白定量检测（注意：建议使用   Bradford蛋白质浓度定量试剂盒－   30030.1）

- 放进－70℃的冰箱里保存或置于冰槽里备用

  - 测定准备

- 准备好待测样品（例如细胞裂解萃取液或纯化酶样品等），置于冰槽里

- 设定好荧光酶标仪（温度为25℃）：激发波长490nm，散发波长520nm

- 准备好5个1.5毫升离心管，标记为1至5号管

- 分别加入xx微升  裂解液（Reagent B）到1至5号管

- 移取xx微升  标准液（Reagent H）到1号管，混匀

- 小心移取xx微升1号管稀释的  标准液（Reagent H）到2号管，混匀

- 小心移取xx微升2号管稀释的  标准液（Reagent H）到3号管，混匀

- 小心移取xx微升3号管稀释的  标准液（Reagent H）到4号管，混匀

- 将1至5号管放进冰槽里备用；标准管浓度见下表

| 管号 | 裂解液（Reagent B） | 标准液（Reagent H） | 测定体系标准DNA浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | xx微升 | xx微升 | xx纳克/毫升 |
| 2 | xx微升 | xx微升1号管 | xx纳克/毫升 |
| 3 | xx微升 | xx微升2号管 | xx纳克/毫升 |
| 4 | xx微升 | xx微升3号管 | xx纳克/毫升 |
| 5 | xx微升 | 0 | 0 |

三、标准曲线构建

测定开始前，将－20℃冰箱里的试剂盒中的  染色液（Reagent F）置入冰槽里融化，然后移出2.5微升到新的1.5毫升离心管，加入xx微升  稀释液（Reagent G），轻柔混匀后，置于冰槽里，标记为  反应工作液（注意：5次操作量），放在暗室里备用。然后进行下列操作

- 在96孔板上做好相应标记：标准样品

- 移取xx微升  缓冲液（Reagent C）到96孔板的对应孔里

- 分别加入xx微升  底物液（Reagent D）

- 分别加入5微升上述配制的标准液

- 分别加入xx微升  终止液（Reagent E）

- 分别加入xx微升  染色工作液

- 室温下孵育5分钟，避免光照

- 即刻放进荧光酶标仪检测：获得相对荧光读数RFU（Relative Fluorescence Unit）

- 实际荧光读数：标准样品相对荧光读数－5号管标准样品相对荧光读数（作为背景空对照）

- 构建标准曲线：纵座标（Y轴）为实际荧光单位RFU；横座标（X轴）为标准DNA浓度（纳克/毫升）

四、样品测定

测定开始前，将－20℃冰箱里的试剂盒中的  染色液（Reagent F）置入冰槽里融化，然后移出2.5微升到新的1.5毫升离心管，加入xx微升  稀释液（Reagent G），轻柔混匀后，置于冰槽里，标记为  反应工作液（注意：5次操作量），放在暗室里备用。然后进行下列操作

- 在96孔板上做好相应标记：待测样品

- 移取xx微升  缓冲液（Reagent C）到96孔板的对应孔里

- 加入xx微升  底物液（Reagent D）

- 加入5微升待测样品（注意：10微克纯化酶蛋白或50微克裂解悬液蛋白）

- 室温下孵育60分钟

- 分别加入xx微升  终止液（Reagent E）

- 分别加入xx微升  染色工作液

- 室温下孵育5分钟，避免光照

- 即刻放进荧光酶标仪检测：获得相对荧光读数RFU（Relative Fluorescence Unit）

- 实际荧光读数：待测样品相对荧光读数－5号管标准样品相对荧光读数（作为背景空对照）

- 根据标准曲线获得样品对应DNA浓度（纳克/毫升）

- 实际活性计算：

注意事项

- 本产品为20次操作

- 操作时，须戴手套

- 系统操作过程中，标准曲线测定只需1次

- 样品须澄清，至关重要

- 样品中避免使用EDTA、EGTA、NaCl、MgCl2、Triton X-100等

- 反应完成后即刻进行荧光测定

- 测定值由低到高变化

- 样本测定样品读数高于背景读数表明具有酶活性

- 待测样本为粗提酶样品，其蛋白浓度为10微克/5微升；待测样本为细胞裂解悬液，其蛋白浓度为50微克/5微升（本公司提供    Bradford蛋白质浓度定量试剂盒   30030.1）

- 如果待测样品浓度过高或过低，可以调整样品浓度

- 逆转录酶单位活性定义为：在25℃，pH 8.1条件下，每小时内能够转录1纳克DNA所需的酶量作为一个活性单位

- 本公司提供系列逆转录酶检测试剂产品

质量标准

- 本产品经鉴定性能稳定

- 本产品经鉴定检测敏感